国家标准《反射棱镜 光学平行度及其检验方法》（征求意见稿）编制说明

1．任务来源

任务来源于：：国家标准化管理委员会文件《2011年第一批国家标准修订计划》国标委综合[2011]57号中的：计划编号20110517-T-604《反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度》代替GB/T 7660.1-1987的指令，规定修订任务应在2013年完成。

本标准由贵阳新天光电科技有限公司和上海理工大学负责起草。

2.制定工作过程

2012年5月，起草单位根据标准在以往执行中存在的问题和该领域标准化技术的发展，起草了本标准的工作组讨论稿。

2012年6月12至14日全国光学和光子学标准化技术委员会在上海组织召开了《反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度》标准起草工作组会议，与会专家对起草单位提交的《反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度》（工作组讨论稿)进行了充分的讨论，提出了补充及修改意见。会后由主稿人根据起草工作组会议意见，并协调了同批修订的其它两项反射棱镜标准的内容分配和侧重，起草了本标准的征求意见稿。

- 本稿相对于GB/T 7660.1-1987的主要修订内容如表1所示。

- 表1

| - 序号 | - 修订内容 |  | - 修订原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 修订前 | - 修订后 |  |
| - 1 | - 标准名称： - 《反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度》 | - 标准名称：《反射棱镜 光学平行度及其检验方法》。 - 将与新主题无关的内容合并到同批修订的GB/T 7660.2《反射棱镜 几何特性》之中，并对标准的范围作了重新界定； | - 1．光轴、光轴长度、光轴截面均属棱镜的几何要素，没有必要一一列入标题； - 2．GB/T 7660.2的主题是棱镜的几何特性，因此合并。合并后，本标准仅保留与光学平行度及其检验方法有关的内容。 |
| - 2 |  | - 增加了所有术语的英译； |  |
| - 3 |  | - 增加了“反射棱镜”术语及其定义。 | - “反射棱镜”为本标准的主要表述对象。 |
| - 4 |  | - 增加了棱镜展开成等效平板的图示。 | - 本标准多条术语的定义涉及“展开成等效平板”的概念。 |
| - 5 | - 1.3光轴截面——由棱镜光轴的相连接的直线所决定的平面。 | 1.3光轴截面——棱镜光轴所决定的平面。也称棱镜的主截面。 - 当棱镜光轴在反射面发生折转时，通过折转前后光轴的平面，构成了光轴截面。 | - “棱镜光轴所决定的平面”概念模糊，新补充的一句，表述了具体是怎样决定的。 |
| - 6 | 1.3.1入射光轴截面——含有入射光轴的光轴截面。 | - 1.3.1入射光轴截面——含有棱镜光轴入射端的光轴截面。并增加了图示。 | 本标准未给“入射光轴”和“出射光轴”下定义；这两个光轴在棱镜内？还是在棱镜外？不明确。 |
| - 7 | 1.3.1出射光轴截面——含有出射光轴的光轴截面。 | - 1.3.1入射光轴截面——含有棱镜光轴出射端光轴截面”。并增加了图示。 |  |
| - 8 | - 3.1采用自准直仪检验， | - 3.1.1 - 在检验工具中，增加了“带有高斯目镜的平行光管”； | - 该工具一般光学厂应用较广。 |
| - 9 | - 3.1和3.4 | - 修改了光学平行度计算方法的表述； | - 原文表述不够简洁、明确。 |
| - 10 | - 3.2“……可以粘贴（用溴代奈）上一块平行度不大于5"的平行玻璃板来补偿光路” | - 3.1.3增加了图示，以表明平行玻璃板粘贴的部位，和光路是如何被补偿的。 | - 原文中的平行玻璃板粘贴部位和补偿原理未表述，理解困难，易出偏差； |
| - 11 | - 原图4和图5 | - 修改了原图4和图5。 | - 修改后，要素相互关系更加明确。 |
| - 12 | - 3.4 用透射法测量光学平行度时，必须使两台自准直仪的视准轴分别垂直于入射面和出射面，然后从出射方自准直仪上读出入射方自准直仪分划板上象的偏移角β1和β2。 | - 3.2.2 - 将透射检验法与反射检验法并列，增加了小标题，补充了检验程序的文字表述，并增加了图示。 | - 相对于反射检验法，原文对透射检验法的表述过于简略。 |

完。

2012年8月20日