国家机械行业标准《测长机》（征求意见稿）编制说明

1．任务来源

任务来源于：中国机械工业联合会文件（中机联标[2011]720号）《关于印发2011年第三批标准制修订计划（机械工业部分）的通知》，该文件规定国家机械行业标准JB/T 10571-2006《测长机》的修订任务应在2012年内完成。

本标准由贵阳新天光电科技有限公司和上海理工大学等单位负责起草。

2.修订工作过程

我国的测长机产品自上世纪五十年代开始生产，到目前为止，仍是企业计量室最常用的仪器。由于当前正在实施的JB/T 10572-2006 《测长机》标准仍沿续JB 7400-84的内容，已不能适应当前本产品技术和市场的发展。起草单位根据当前产品市场现状，参考了相关的国家标准、国家计量技术规范和生产相关产品的企业标准，并顾及到测长机的技术发展趋势，起草了本标准的征求意见稿。

- 本标准征求意见稿相对于JB/T 10571-2006的主要修订内容如表1所示。

- 表1

| - 序号 | - 修订内容 | - 修订原因 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 对范围：“本标准适用于测量范围为1m、3m和6m的测长机”，重新界定为：“本标准适用于带有长度基准，测量范围1米和1米以上，测量轴线呈水平状态，采用接触测量方式测量精密零件内、外尺寸的测长机”。 | - 原范围不够严密； - 修改后，将GB/T13962-2009中的第7.63条术语的定义涵盖在内。 |
| - 2 | - 增加了第3章 术语和定义。将术语“测量座”和“尾座”修改为“头架”和“尾架”； | - 与德国蔡司叫法一致。 |
| - 3 | - 在基本参数中，增加了光学读数装置的分格值。 | - 该参数是基本参数。 |
| - 4 | - 在基本参数中，增加了工作台横向测微鼓分格值。 | - 该参数是基本参数。 |
| - 5 | - 在基本参数中，增加了测量力；删除了测帽与测杆配合尺寸。 | - 对于接触测量，测量力是重要参数；测帽配合尺寸已在引用标准JB/T9342中给出 |
| - 6 | - 增加了可提供的仪器附件品种。 | - 随着技术的发展，市场产品的功能日益增强，附件增加。 |
| - 7 | - 在分类中，增加了二米测长机。 | - 市场上存在。 |
| - 8 | - 增加了光栅测长机和激光测长机的基本参数、要求和试验方法。 | - 随着技术的发展，我国光栅和激光测长机产品已投入市场。 |
| - 9 | - 将光学测长机微米示值区段示值误差要求的常数表达修改为公式表达。 | - 在效果不变的前提下，与其它示值区段的表达方式统一。 |
| - 10 | - 将“测量轴多次移动时的示值变动性”修改为“测量轴多次移动时的示值重复性”。 | - 采用GB/T 17163的术语2.3.6。 |
| - 11 | - 将“用内测钩作内测时，两次找转折点示值之差”修改为“用内测钩测量时，转折点的示值重复性”。 |  |
| - 12 | - 将头架或（和）尾架沿基座导轨移动的直线度，无论移动多长，均要求≤10秒，修改为：≤±(5+L/200)秒。 | - 直线度主要影响仪器示值误差，测量长度越长，允许的示值误差就越大。因此直线度指标应与长度L有关。 |
| - 13 | - 增加了用三等量块检验光学测长机微米示值区段示值误差的“配对法”试验方法。 | - 在缺少二等量块的情况下，用“三等量块配对法”也能完成检验，可减低检验成本。 |
| - 14 | - 将要求中的“由于测量座和尾座物镜放大率的不一致性带来的示值之差”修改为“光学测长机的分米双套线在视场两侧分别瞄准同一毫米刻线时的示值差异”； | - 标准只对现象进行要求，尽量不涉及产生原因。 |
| - 15 | - 删除了非光学计管型式光学测长机微米分划尺示值误差的试验方法。 | - 此类测长机已不再生产。 |
| - 16 | - 增加了光学测长机各示值区段示值误差检验数据处理的计算公式。 | - 使试验方法更加明确。 |
| - 17 | - 增加了测量范围超过1米的测长机示值误差的试验工具和试验程序。 | - 对于测量范围超过一米的测长机，原标准仅以“用量块以分段法检验”一句话带过，无试验工具,也无试验程序,根本无法操作。 |
| - 18 | - 修改了“测量轴轴线与尾管轴线的同轴度”的试验工具和方法。 | - 修改后的试验工具较修改前简单。 |
| - 19 | - 表2中的校正环规的检定极限误差±0.5μm | - 对标准环规的要求——符合JJG 894的2等标准环规要求。 |
| - 20 | - 增加插图12幅。 | - 按GB/T1.1-2009的第7.2.1条推荐; |
| - 21 | - 增加了电气安全性能中的耐压、泄漏电流和接地电阻的要求和试验方法。 | - 原标准未给出具体试验方法，需查阅的引用标准也不够具体。 |
| - 22 | - 修改了已变更的引用标准的标准号、名称和引用内容。 |  |

3.主要参考标准

本标准制订参考了相关的国家标准、国家计量检定规程和相关企业的企业标准，目前参考和依据的标准资料有：

- JB/T 10571-2006《测长机》

- JB/T 10574-2006《光学长度计量仪器基本参数》

- GB 4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》中的有关要求制定。

4）GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第一部分：标准的结构；

5）GB/T 17163-2008 几何量测量器具术语 基本术语；

6）GB/T 17164-2008 几何量测量器具术语 产品术语；

7）GB/T 24634-2009  ISO 14978:2006 产品几何技术规范（GPS） GPS 测量设备通用概念和要求；

- GB/T 13962-2009 《光学仪器术语》；

- JJF1066-2000 《测长仪校准规范》；

10）JB/T 9342 光学计量仪器用测帽

11）国内某测长机产品制造厂的企业标准。