ICS 37.020

N 32

中华人民共和国国家标准

GB/T 22062—××××

代替 GB/T 22062-2008

显微镜 目镜分划板

Microscopes-Graticules for eyepieces

（ISO 9344:2011,NEQ）

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

- 前    言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部份：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准非等效采用ISO9344：2011《显微镜 目镜分划板》（英文版）。

本标准代替GB/T22062-2008《显微镜 目镜分划板》，本标准与GB/T22062-2008相比主要变化如下：

——增加了第3章表1中Ⅰ型分划板的尺寸；

——删除了第3章表1中厚度的公差；

——增加了第3章表2中参照标准内容。

本标准与ISO9344：2011的主要差异如下：

——增加了适用范围；

——增加了对目镜分划板刻线的要求；

——删除了第1章中“直径为19mm、21mm和26mm”的表述。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（SAC/TC103）归口。

本标准主要起草单位：宁波湛京光学仪器有限公司、上海理工大学、南京东利来光电实业有限责任公司、宁波永新光学股份有限公司、宁波市教学仪器有限公司。

本部分主要起草人：

本部分代替标准的历次版本发布情况为：

—— GB/T 22062-2008。

- 显微镜 目镜分划板

  - 范围

本标准规定了显微镜中用于测量和比较的十字分划板的尺寸、允许的材料缺陷和疵病的检查。

本标准适用于显微镜目镜中可调换的各种型式的分划玻璃平板。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB／T1185-2006  光学零件表面疵病

GB／T11162  光学分划零件通用技术条件

  - 要求

    - 尺寸

Ⅰ型、Ⅱ型分划板的尺寸见表1。

表1  分划板的尺寸                         mm

| 参数 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| --- | --- | --- |
| 直径a), d | 19 0-0.1 21 0-0.1 26 0-0.1 | 19 0-0.033 21 0-0.033 26 0-0.033 |
| 厚度 | 1.0 1.5 | 1.0 1.5 |
| 保护倒角按 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
| a）其他直径如果遵照规定的厚度和表2中的要求也允许。 |  |  |

    - 允许的材料缺陷和疵病的检查

- Ⅰ型、Ⅱ型分划板允许的材料缺陷和疵病的检查见表2。

表2 允许的材料缺陷和疵病的检查

| 特征 | 参照标准 | 区域1） | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气泡 | GB/T11162 | 1 2 | 1/2×0.016 2） 1/2×0.025 2） |
| 条纹 | GB/T11162 | —— | 2/—；3 3） |
| 表面形状误差 | GB/T11162 | —— | 3/6 （3）4) |
| 每面的表面缺陷 | GB/T1185-2006 | 1 2 | 5/2×0.016 2）；L2×0.025 5) 5/2×0.025 5)；L2×0.004 5) |
| 表面质量 | GB/T11162 | —— | P3 6) |
| 平行度 | —— | —— | ≤10ˊ |
| - 检验区域 检验区域见图1。 检验区域1 检验区域2 - 检验区域 - 缺陷代号/容许的缺陷数量乘以最大缺陷的最大面积的平方根（mm2）。例如：1/2×0.1表示有两个气泡缺陷。每个气泡最大面积0.01mm2 3) 破折号后面的缺陷代码表示不均性是未特别指明的。数字3表示条纹的级别其实际的面积根据分划板的直径而定。 直径（mm）; 19; 21; 26. 条纹级别; 3; 3; 3. 条纹面积（mm2）; 5; 6; 10. - 在缺陷代号后面第一个数字代表干涉条纹，而括号里的数字给出了干涉圈的均匀性（干涉条纹间隔）的容许偏差。 - 容许有2个长度不定和最大宽度为0.0025（0.004）mm的擦痕，参见GB/T1185。 6）抛光表面细看方式每10mm少于16个微小缺点。 |

    - 刻线

分划板刻线应符合GB／T11162的有关规定。

  - 标识

分划板应标识“符合GB/T22062”字样，这个标识必须标示在分划板上或者分划板的包装上。

__________________________